混凝土碳化室控制器

使用说明书

公司简介>>>

目录

概述

混凝土的碳化是指混凝土所受到的一种化学腐蚀——空气中的ＣＯ２气体渗透到混凝土内与其碱性物质发生化学反应后生成碳酸盐和水，使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化，又称为中性化。碳化作用对于素混凝土而言基本无害，而对于钢筋混凝土来说，碳化会使混凝土的碱度降低，同时增加混凝土孔溶液中氢离子数量，因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱，增加钢筋锈蚀的风险。混凝土碳化室控制器的主要作用是控制外界二氧化碳气源对内部的补给与中断，使室内微环境的二氧化碳浓度达到试验要求，同时显示室内温湿度测试情况；与恒温恒湿机配合，恒温恒湿机控制室内温湿度参数；两套设备共同作用，使混凝土碳化室内的温湿度、二氧化碳浓度达到试验要求。 我公司开发的混凝土碳化室控制器为彩色液晶屏控制，使用简单方便，显示直观，可观察整个试验过程温湿度、二氧化碳浓度随时间变化。

执行标准

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009； 《水工混凝土试验规程》（DL/T5150-2006 、SL 352-2006）；

使用条件

环境温度 +10°C~+50°C 相对湿度 <80%RH，表面无凝露 海拔高度 不超过2000米 环境条件 产品使用地点不允许有剧烈的震动与冲击 使用地点 户内 主机电源 AC220V±10%,50HZ±2HZ

技术参数

■ 温度精度：±1 ℃ ■ 湿度精度：±3% ■ CO2浓度：17~20% ，检测精度：±1 % ■ 电源：220± 22V 50Hz ■ 外形尺寸：450×350×250mm ■ 彩色液晶屏直观显示温湿度及CO2浓度值，并可查询各参数历时曲线； ■ 可通过232接口将数据转储到计算机中；

其他特点

■ 进口红外二氧化碳传感器，精度高，使用寿命长； ■ 软件界面友好，操作简单； ■ 专用排风扇设计，方便室内排风 ■ 与控温、控湿系统分开设计，独立性强

配置组成

混凝土碳化室控制器 二氧化碳浓度传感器 温湿度传感器 排气风机 加热式流量阀 橡胶管 风机固定架、排气管道

工作原理

混凝土碳化室控制器用于配合恒温恒湿机系统，为封闭的混凝土碳化室提供适当浓度的二氧化碳气体，并记录室内环境的温度、湿度和二氧化碳浓度值。 混凝土碳化室控制器采用5.7英寸彩色液晶屏操作，设定简单，控制准确，可通过配套的进口二氧化碳传感器实时监测室内二氧化碳浓度，并根据其与设定值的差别PID自动补充，达到整个试验过程环境二氧化碳浓度的恒定。 控温系统和控湿系统 由HF-5N型恒温恒湿机组实现功能，详见其说明书。 该机主要特点： 选用的主要零部件，如制冷压缩机、过滤器等，均采用原装进口名牌产品。机组设有多种自动保护。压缩机选用美国谷轮，控制器采用意大利卡乐控制器，电气件采用法国施耐德产品。 与其他同类产品相比，具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。 1）外形结构 该机组采用高强度钢材做为框架、外形新颖、机构简单合理，安装方便，内部采用防腐型材料，有效的增加了产品的使用寿命。 2）功 能 该机具有调温除湿、升温除湿、通风三种功能，在湿度比较大的时候，采用除湿功能，在湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求，又能达到节能的效果。 3）配 件 通过制冷系统科学合理的优化设计，确保在不同坏境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。 4）控 制 机组采用了专用的微电脑控制，可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。 5）保 护 机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，及风机、防火阀连锁保护。 二氧化碳控制系统 二氧化碳传感器采用进口红外线敏感式传感器。通过发射一不定期频率的红外线而此频率的红外线很容易被二氧化碳气体所吸收，再根据反射加来的强度判定二氧化碳的浓度，同时该传感器还可以通过自动检测功能来检测传感器是否因其它原因造成数据偏移，自动进行软件补偿，无特殊情况一般无需校正。 排风系统 采用130W轴流风机，一键式操作，快速将混凝土碳化室内二氧化碳排除，方便人员进出。排风管道根据现场情况灵活设计，适应性强。

控制器简介

1 触摸屏控制器 4 温湿度传感器 2 电源开关按钮 5 232数据接口 3 手动排气按钮

运行设定流程

程序停止画面 【初始画面】 【主画面】 【监视画面】 程序运行画面 编号 命令 说明 ① 运行实验名 显示当前运行的程序名 称。 ② 切换 切换到其他界面 ③ 温度设定值 显示当前温度的设定值。 ④ 湿度设定值 显示当前湿度的设定值。 ⑤ 程序/段数 显示当前运行的程序的程 式编号及段的编号。 ⑥ 运行时间 显示当前程序已运行的总 时间。 ⑦ 保持键 保持（开）或取消（关） 当前温度湿度设定值。 ⑧ 跳段 结束当前进行中的段，移 动到下一段。 ⑨ 结束键 是为结束程序运行而显示 的确认窗。 ⑩ 温度状态表 示灯 显示当前温度（显示值） 与设定值的倾斜度状态。 ⑪ 湿度状态表 示灯 显示当前湿度（显示值） 与设定值的倾斜度状态。 更改设定参数的方法： 点击设定值后弹出如下界面 输入相应的参数，即可将设定值更改为目标值。 手动排气按钮 按下此按钮，排气风机启动，会将碳化室内空气迅速排出，可通过仪表界面查看碳化室内二氧化碳浓度变化。

曲线显示

点击“曲线显示”，进入曲线设置界面。 曲线选择：点击弹出曲线选择多个按钮，当底色呈白色时表示不显示该条曲线，点击按钮，当按钮底色呈相应颜色时为显示该条曲线，点击关闭按钮可关闭弹出的按钮列表； 前移/后移：移动曲线X轴至最前端/移动曲线X轴至最末端； 左移/右移：移动至曲线X轴的前、后一阶段； 时间间隔：点击弹出时间间隔按钮列表，可点击更改Ｘ轴时间间隔； 刻度显示：点击显示或隐藏刻度； 档案管理：实验曲线的删除、查看； 其它设置：曲线开始记录时间设置、显示范围设置、采样周期设置等； 返回：返回图1的主画面； X轴：显示时间坐标； Y轴：显示实验值坐标；

操作设定

点击 “操作设定”，进入操作设定界面： 本控制器运行方式选择定值，启动方式选择热启，即通电后自动检测二氧化碳浓度是否满足设定要求，如果不满足，电磁阀自动打开进气。

程式设定

点击“程式设定”，进入程式设定界面。 本控制器不需要对这些参数进行设定，故在此不做赘述。

数据导出功能

混凝土碳化室控制器自带软件安装光盘，打开光盘后界面如下： 第二个为安装软件，按照软件提示安装完成后，会在桌面形成如下图标。 打开软件之后进入如下界面： 设置好端口后，可查看历史数据。点击历史数据按钮后，弹出如下界面。 选择历史文件列表中需要拷贝的文件名，点击数据导出，即可将数据以excel文件形式导出。

注意事项

电源必须具有接地线。 电源电压：AC/DC（85～265）V；AC 50/60Hz。 不要任意拆解、修理和改造，会造成触电，火灾及错误的操作。 更换本产品的零件及消耗品时请务必联系经销商或本公司的。 本产品流入水分则可能会导致故障。 产品受到严重冲击则可能会导致产品损伤及误操作。 本说明书虽经过全面考虑后制作而成，但如内容上有不足或笔误、遗漏等情况时，请与经销商或本公司联系，则将十分感谢！ 8、如下情况，故障发生在保修期内，也按实际费用处理。 a)因用户误操作发生的故障（例：密码初始化等）。 b)因自然灾害导致的故障（例：火灾，水灾等）。 c)产品安装后因移动而发生的故障。 d)任意拆解产品，变更或者损伤等原因导致的故障。 e)电源不稳定等电源异常所导致的故障。

# Text boxes

北京仪创时代科技有限公司

北京仪创时代科技有限公司是专业从事新型建筑材料开发、建筑仪器研发与销售、地源热泵中央空调销售与安装的高科技技术企业。公司现有具有大学本科以上学历的6人，高中及大专学历5人；专利授权4项。建筑仪器涉及水泥混凝土实验仪器、预应力混凝土设备、现场及实验室用混凝土耐久性仪器设备等。

公司拥有一支高素质、经验丰富、富有凝聚力的管理、研发和销售团队，员工良好的教育背景和丰富的经验保证客户既能享受到高标准、高质量的产业成果，又能得到高水平的服务和技术支持。公司的每一步成长都离不开客户和合作伙伴的信任和支持，我公司将秉承一贯的经营理念，时刻关注客户的需求，努力以杰出的研发能力、精湛的产品工艺和对未来趋势的准确把握，为市场提供高品质、具备竞争力的产品和便利的服务。

北京仪创时代科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

| 第一章 简介 |  |
| --- | --- |
|  |  | 概述 | 1 |
|  |  | 执行标准 | 1 |
|  |  | 使用条件 | 1 |
|  |  | 技术参数 | 2 |
|  |  | 其他特点 | 2 |
|  |  | 配置组成 | 3 |
|  |  | 工作原理 | 3 |
|  |  | 控制器简介 | 4 |
| 第二章 使用说明 |  |
|  |  | 运行设定流程 | 5 |
|  |  | 曲线显示 | 7 |
|  |  | 操作设定 | 8 |
|  |  | 程式设定 | 8 |
|  |  | 数据导出功能 | 9 |
| 第三章 注意事项 |  |
|  |  | 注意事项 | 10 |

接通电源